SMT1798 ENDOSKOPİK SKLEROTERAPİ İĞNELERİ

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Endoskopik skleroterapi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter en az 160 cm – en fazla 270 cm uzunluğunda 1.8mm-2.8mm’lik endoskop kanalından rahatlıkla geçebilecek çapta olmalıdır. 
3. Gastroskopik kateterin uzunluğu en az 160 cm, kolonoskopik kateterin uzunluğu en az 230 cm, enteroskopik kateterin uzunluğu en az 270 cm olmalıdır.
4. Distal uçtaki iğne 19-26 gauge çaplarında ve 3-8 mm uzunluğunda olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri:
	5. Kateterin distal ucu metalik malzeme ile kaplı olmalı ve iğne açıldığı zaman kateterin dış kılıfı yırtmasını engelleyecek ve iğnenin düzgün şekilde çıkmasını sağlayacak şekilde olmalıdır ya da tapered atravmatik uç ve sabitleyici iç disk sayesinde dış kılıf yırtılmasını engellemeli ve iğnenin düzgün çıkmasını sağlamalıdır. 
6. İğnenin kontrollü çıkışını sağlayan handle ve adaptör sistemi bulunmalıdır. 
7. Kateterin gövdesi bükülme ve kırılmalara karşı dirençli olmalıdır.
8. İğne endoskop kıvrık pozisyonda iken de rahatlıkla çalışma kanalından ve kendi kanalından çıkabilmelidir.
9. Enjeksiyon kanalı handle üzerinde ve kolayca enjeksiyonu sağlayacak şekilde olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.




