

SMT1906 KATETER, MİKRO, BALON, NÖROVASKÜLER, MODELLEME, ÇİFT LÜMENLİ, DMSO UYUMLU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter akım çevirici cihaz veya stent gönderimi, anevrizma boyun modelleme, DMSO uyumlu ajan enjeksiyonu, coil embolizasyonu gibi uygulamalarda kullanılmak üzere özel tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Balon kateterin proksimali en fazla 2.8F, distali en fazla 2.1F çapta gövdesi giderek incelen esnek bir yapıya sahip olmalıdır.
3. Kateter iç lümenlerinin 0.016-0.023inç arasında seçenekleri olmalıdır.
4. Balon distalinde stabilite sağlama amacıyla 3-15mm arası burun yapısı seçenekleri olmalıdır.
5. Ucundaki balon 3-7mm arası çaplarda ve 7-30mm arası uzunluklarda olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Kateter şaft uzunluğu en az 145 cm olmalıdır.
7. Balonlar gerek geniş boyunlu gerekse bifurkasyon anevrizmalarında kullanılabilecek compliant ve hypercompliant seçeneklere sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Balonun doğru konumlandırılabilmesi için yeterli sayıda radyoopak işaretleyici (marker) bulunmalıdır. Radyoopak işaretleyiciler skopi altında net olarak görülebilmelidir.
9. Koil embolizasyonu için koil koparma marker seçenekleri bulunmalıdır.
10. Balon çok esnek bir yapıya sahip olmalı düşük basınçlarda dahi bulunduğu damarın tam anatomik şeklini alabilmelidir.
11. Balon kateterlerinin inme süresi hızlı (15 saniye altında) olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Balon kateter seti, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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