| ## SMT Temel İşlevi: | - Kompleks anjiyoplasti ve bifürkasyon işlemlerde yan dal erişimi için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - PTCA Mikro Kateter toplam uzunluğu 130cm-145cm olmalıdır. - PTCA Mikro Kateter koaksiyel lümeni çapı 0.014inç kılavuz tel kullanımına uygun olmalıdır. - RX ve OTW iki tel çıkış portu bulunmalıdır. - PTCA Mikro Kateter distal dış yüzeyi kayganlaştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. - PTCA Mikro Kateterin rapid Exchange ve OTW, lümen genişliği 0.040mm-0.050mm arasında olmalıdır. - Distal dış çapı en fazla 3.5F, proximal dış çapı en fazla 4.2F olmalıdır. - PTCA Mikro Kateter Distal Radyopak işaret yumuşak uç kısmın 1mm-4mm gerisinde ve koaksiyel lümenin çıkış noktasının önünde olmalı ya da distal uç kısmı kendiliğinden radyoopak olmalı ek kalınlık oluşturmamalıdır. - PTCA Mikro Kateter 5F-6F-7F kılavuz kateter ile kullanıma uygun olmalıdır. - Mikro kateterin yer belirleyicisi olması için distal ucundan 0,5mm uzakta radyoopak olmalı veya distal kısım komple radyoopak olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Süper-Selektif mikro kateter yapısında ve çift lümenli olarak dizayn edilmiş olmalıdır. - PTCA Mikro Kateterin ucu tamamen atravmatik olmalıdır. - Torkabilitesi 1:1, destek ve itebilme özellikleri yüksek olmalıdır. - OTW telin markeri uçtan maksimum 1cm geride olmalıdır. - OTW telin kateterden çıktığı noktada telin açı alarak çıkmasını sağlayan tümsek(bump) bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - PTCA Mikro kateter steril ambalajda olmalıdır. |