| ## SMT Temel İşlevi: | - Açık kalp ameliyatlarında perfüzyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. - Femoral venöz kanüller hastadan femoral yolla kanülasyon yapmaya uygun özellikte tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Femoral venöz kanüllerin en az maddelerde belirtilen tipleri olmalıdır. - Femoral venöz kanül - Femoral venöz çok delikli (multistage) - Femoral venöz iki aşamalı (bikaval) - Femoral venöz kanüller, pediatrik ölçüleri 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, uzunlukları en fazla 24cm, yetişkin venöz kanül ölçüleri15-16Fr, 17-18Fr, 19-20Fr, 21-22 Fr, 23-24Fr, 25-26Fr, 27-28Fr, 29-30Fr çaplarında, uzunlukları ise en az 30 cm olmalıdır. - Femoral venöz kanülün, ucu açık olmalı ve yan duvarlarında delikler olmalıdır. - Femoral venöz kanül çok deliklinin (multistage), ucu açık olmalı ve uç yan duvarlarında en az 15cm bölümde delikler olmalıdır. - Femoral venöz iki aşamalı (bikaval) kanül, kavalardan drenaj yapmaya uygun olmalıdır. - Femoral venöz kanülün arka ucu 3/8 veya 1/2 luerli ve pediatrik kanüller için 1/4 luerli konektör bağlantısı için uyumlu olmalıdır. - Kanul ucu düz olmalıdır ve dokuyu travmatize etmemelidir. - Kanül gövdesi ve ucu tek parça olmalıdır - Kanül kırılma ya da kıvrılmayı engelleyici spiral tel sarımı ile desteklenmiş olmalı ya da kıvrılmayı engelleyen intraduserli modelleri olmalıdır - Kanülün tubing set tarafında konnektör üzerinde renk kodları olmalıdır. (Venöz=Mavi / Arterial=Kırmızı) - Kanülün kaplamalı veya kaplamasız çeşitleri olmalıdır. Kaplamalı kanüller biyouyumlu kaplama maddesi ile kaplanmış olmalıdır. - Kanül içerisinde veya yanında 1 adet lümen dilatörü olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Femoral venöz kanül hastaya, femoral yol ile seldinger tekniği kullanılarak takılabilmelidir. - Femoral venöz kanülün yerleşim kitli ve/veya yerleşim kitsiz modelleri olmalıdır. - Kanül üzerinde derinlik gösteren işaretler olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır. - Kanül içinden geçen farklı su akış hızlarına bağlı basınç kaybı değerlerini gösteren bir tablo ve ürüne ait broşür ile birlikte sunulmalıdır. |