|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün kullanan sağlık personelinde fiziksel bariyer, korunma ekipmanı olarak kullanılmak amacıyla non-woven, polipropilenden imal edilen medikal üç katlı maske olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün bağcıklı veya lastikli maske tiplerinden herhangi biri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürünün lastikli tiplerinde, maskenin sağ ve sol tarafında kulak arkasından geçirilen lastikleri olmalıdır. 3. Ürün mavi, yeşil veya beyaz (ya da her iki renk kombinasyonu) renkte olmalıdır. 4. Ürün, 6-8 saat süreyle sürekli kullanıma uygun olmalıdır. 5. Ürünün burun kısmı ayarlanabilir yumuşak tel destekli olmalıdır. 6. Ürün antialerjik olmalı, lateks ve çam elyafı içermemelidir. 7. Ürünün üç katlı ve bakteri süzen meltblown filtresi olmalıdır. 8. Ürünün sıvı bariyer özelliği bulunmalı ve fiberglas, doğal kauçuk lateks, kuru doğal kauçuk içermemelidir. 9. Ürünün nefes alışverişi kolay olmalı ve koruyucu gözlükle beraber kullanılabilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler, kolay depolanması için en az 50, en fazla 100 'lük kutular halinde olmalıdır. 2. Ürün, EU MDD Directive 93/42/EEC Kategori III veya eşdeğeri; EN 14683:2019 + AC Type II, IIR; ya da ASTM F2100 minimum Level 1 veya eşdeğeri standartlara sahip olmalıdır. 3. Tıbbi yüz maskesinin bakteri filtrasyon verimliliği (BFV) ve sıvıların sıçramaya geçişine karşı direnci ile ilgili olarak, onaylanmış kuruluşça uygun olduğuna dair verilen raporların, ürünün teslim tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay öncesine ait olmalı ve ürün aynı lot (seri) numarasına sahip olmalıdır. |